## 体考资料准备计划
开发过程 | 体系文件名称 | 责任人 | 内容要求
1、设计开发策划 | 1设计开发建议书 | 秋萍 | 公司相关部门根据市场调研或分析、技术更新等情况向技术部提出新产品开发或产品改进的建议。
| 2.项目任务书 |  | 由总经理下达《项目任务书》，技术部准备相关背景资料。
| 3.风险管理计划 |  | 技术部组织立项项目的风险分析，由各部门负责人对产品研发或技术更新过程中的技术难度、时间控制、成本控制、资源配置以及产品应用的环境风险等进行分析，保存形成的记录。
| 4. 评审记录-立项(记录和评审文件) |  | 根据市场调研以及风险管理报告对项目开发的可行性进行评审，并记录。
2、设计开发输入 | 1.设计开发计划书 |  | 确定设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段划分和主要工作内容；各阶段人员职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置需求，如人员，信息，设备，资金保证等其他相关内容。
| 2.法规行规 |  | 颜姐给
| 3.国内外指南 |  | 颜姐给
4.国参说明书输入
| 5.产品要求 |  | （国内外现状、同类产品、产品适用范围、用户需求指标）
6.可行性分析（前期工作基础）
| 7.风险分析记录 |  | （初始产品风险分析清单）
| 8. 设计开发输入清单 |  | 输出内容有：产品的主要性能，功能要求；医疗器械的法律，法规要求；原材料清单、设备清单、同类产品相关资料（如：说明书、市场使用情况等）、以及参考文献等。
| 9. 评审记录-设计输入 |  | 对设计开发计划书的可行性，设计开发输入清单涉及的内容以及风险分析报告进行评审，对其中不完善、不清晰或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计开发的输入满足计划书的要求。
3、设计开发实施 | 1. 产品预研（初步方法学建立-少数实验-22年10月20号立项之前） | 无 | 原材料的初步筛选、基础反应体系的构建，参考产品研发实验记录本。
| 2. 产品开发（主要原材料) | 秋萍 | 原理研究，原材料选择，工艺及反应体系研究。输出原始研发实验记录本。
| 3.产品开发（反应体系研究记录） | 高伟
| 4.生产工艺（包含关键工艺、关键参数、包装设计） | 秋萍 | 生产工艺（包含关键工艺、关键参数）、包含内包材研究（内包材对产品影响-吸附和析出-研究过程可以引用007-做差异分析，再用研发批进行首次验证、长期稳定再补充，形成两份文件）
| 4.质检标准研究记录 | 秋萍 | 原料、半成品和成品质检标准研究-----来自主要原材料研究、成品参考国参说明书、半成品需要单独研究-简单写。
| 5. 研发批生产记录 | 秋萍、周帅 | 主要原材料采购（合同、发票、COA、入库出库）-参考4.6.2，找不到的生产库房领用，主要原材料台账，成品质检
| 6. 企业参考品和对照品研究记录 | 代玉环 | 外协（永生化细胞）合同质量协议资质认证发票（以原材料形式采购，包含家系DNA，参考4.6.3需要提供COA-细胞活性和DNA浓度等）、溯源验证记录；样本来源（患者捐献协议、临床诊断结果-参考检验所送检单）-备选；制备（细胞建库台账等）和工艺（参考007挑细胞，传代次数研究-传多少代次后SNP位点基因型一致率）研究记录、生物安全性评估（常规病毒检测）、细胞培养和原材料质检记录
| 6.参考区间研究记录 | 周帅 | 积累样本的实验记录；sanger测序只体现SNP位点基因型结果。
| 7.对照方法研究记录 | 高伟 | sanger测序研究资料-已有，补充sanger测序方法学建立和验证实验记录。
| 8.原材料稳定性研究 | 秋萍、周帅 | 关键原材料临期原材料生产成品，成品放至效期末，检测性能满足需求，多个原材料叠加
| 9.研发其他记录 | 周帅 高伟 | 研发场地：A2质量部理化实验室，研发和质量相关记录分开； 除了研发批外其他研发过程的主要原材料采购（合同、发票、COA、入库出库）、 仪器设备使用记录（研发PCR仪-体考需要在现场）
| 10.关键过程评审记录 | 高伟 | 主要原材料和反应体系研究-组内评审、规程文件研发稿评审（质检仪器设备）、研发批生产情况和检测性能组内评审
4、设计开发输出 | 1.产品说明书 | 玉环 秋萍 | 符合《体外诊断试剂说明书编写指导原则》（2023年修订版）、包含包装外包材设计
| 2.产品技术要求 |  | 符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》（2022年第8号通告）
| 3.全套规程文件-研发稿 |  | 研发稿与受控的C00版本保持一致。
| 4.主要原材料研究资料 |  | 注册提交版
| 5. 反应体系研究资料 |  | 注册提交版
| 6. 主要生产工艺研究资料 |  | 注册提交版
| 8. 企业参考品和对照品研究报告 |  | 注册提交版
| 9.参考区间研究报告 |  | 注册提交版
| 10.对照方法研究报告 |  | 注册提交版
| 11. 检验设备要求 |  | 符合《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》有关设备的要求，来自质检规程文件
| 12. 产品标签包装要求 |  | 标识内容应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，来自生产规程文件
| 13. 产品标识和可追溯性要求 |  | 符合UDI相关法规要求，该资料暂不准备，等产品注册成功后再进行变更
| 14. 设计开发输出清单 |  | 项目负责人对输出文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》
| 15.设计开发评审报告-输出 |  | 评价设计开发是否满足总体设计输入的要求，以及生产和采购的可行性，并提出相应的纠正措施，以便在早期避免产品的各种不合格和缺陷。
5、设计开发转换 | 1.设计转换计划 | 秋萍 | 研发出计划
2.人员培训和考核记录
| 3.转换批生产和质检相关记录 |  | 研发提供原材料批号信息、质检原始数据、分析结果和时间线-提供证据，参考试生产批次完成生产和质检批记录。研发和质量共同签字。
4.规程文件受控稿
5.设计开发转换报告
| 6.转换评审记录 |  | 规程文件受控稿和设计转换报告评审记录
6、设计开发验证 | 1. 设计开发验证计划 | 秋萍-试生产 周帅-其他 | 试生产、分析性能评估计划、稳定性计划---参考注册资料方案、生产工艺验证方案
| 2.设计开发验证记录--第二阶段 | 周帅、秋萍 | 试生产批生产和质检记录、分析性能评估、样本和试剂稳定性记录
| 2. 设计开发验证报告 | 秋萍 | 工艺验证报告、分析性能评估和稳定性报告
| 3. 注册检报告 | 秋萍
| 4. 设计开发评审记录 | 秋萍 | 评审报告
7、设计确认 | 1. 设计开发确认计划 2.《临床协议书》 3.《临床试验方案》 4.《临床试验总结报告》 5.《风险管理报告》 6.设计开发确认报告 7.设计开发评审报告-确认 |  | 确认目的是证明产品能够满足规定的预期用途的要求。应依据策划的安排对设计和开发进行确认。
根据法规要求，公司应对设计开发的新产品进行临床评价，
可参考《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》（2021年72号通告）；《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》（2021年74号通告）；《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年28号通告）开展临床评价。
8、设计开发变更 | 1.规程文件变更 | 玉环 | 关键指标变更需要有变更支持性研究数据、评审记录、风险分析记录和报告、输出变更后的文件，一般文字变更仅输出文件不需要评审和风险分析；
| 2.产品变更 |  | 无
| 3.人员变更 |  | 风险小组成员
4.说明书变更
| 5.法规变更 |  | 大法规变更需要补充风险评估
第一阶段 | 2026.1.29号之前 | 完成框架资料准备 | 包含主要原材料和反应体系
第二阶段 | 年前（两周） | 完成实验记录
第三阶段 | 年后一个月内 | 完成原始数据准备